Gdańsk, dn. 20.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/KT na dostawę

Dotyczy: Liofilizatora z instalacją i szkoleniem,

KOD CPV: 42513100-6

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego:  | BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3 /1.38, 80-172 GdańskTel: +48 58 739 61 50, Fax: +48 58 322 07 49NIP: 583-300-93-29[www.blirt.eu](http://www.blirt.eu) |
| Tryb udzielania zamówienia: | Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  |
| Data ogłoszenia zapytania ofertowego:  | 20.02.2017 |
| Data złożenia oferty:  | Oferty można składać do dnia 28.02.2017 do godziny 23:59.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. |
| Sposób składania oferty: | Oferta wraz z załącznikami może być złożona:Elektronicznie na adres: Robert.Brodzik@blirt.eu,Faxem na nr: +48 58 322 07 49Pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczona osobiście w wersji papierowej na adres korespondencyjny firmy: **BLIRT S.A. ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk** |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa liofilizatora z przeznaczeniem do liofilizacji roztworów wodnych w dużych objętościach lub we fiolkach szklanych zamykanych próżniowo.**Parametry techniczne urządzenia:**1. Liofilizator o zwartej, jednolitej konstrukcji umożliwiający prowadzenie całkowicie zautomatyzowanego procesu liofilizacji roztworów wodnych w dużych objętościach lub we fiolkach zamykanych próżniowo.
2. Użytkowa całkowita powierzchnia dostępna do liofilizacji materiału nie mniejsza niż 0,7 m2.
3. Pojemność kondensora lodu co najmniej 8 kg/24h
4. Temperatura kondensora lodu co najmniej -55°C
5. Półki liofilizacyjne z wbudowanym systemem kontroli temperatury w zakresie co najmniej -50°C do 50°C.
6. Możliwość liofilizacji materiału w dużych objętościach, „bulk” na tacach stalowych bądź jednorazowych.
7. System zamykania próżniowego z możliwością liofilizacji we fiolkach o objętości co najmniej w zakresie 2-20ml.
8. Zawór oddzielający komorę liofilizacyjną od kondensora.
9. Czujniki temperatury PT100 na półkach umożliwiające monitorowanie temperatury produktu.
10. System monitorowania punktu końcowego procesu liofilizacji, np. czujnik wilgotności lub inny o podobnej funkcjonalności.
11. Tace ze stali nierdzewnej do liofilizacji w „bulk” w ilości 2-krotnie większej niż maksymalna użyteczna powierzchnia liofilizacji.
12. Obsługa i sterowanie urządzenia za pomocą wbudowanego wyświetlacza z panelem dotykowym o przekątnej ekranu minimum 5,5 cali; zgodność ze standardami przemysłowymi.
13. Możliwość monitorowania i sterowania wszystkich parametrów procesu z komputera w sieci LAN lub WiFi , z automatycznym zapisem danych, tworzeniem i eksportowaniem raportów szarżowych.
14. Oprogramowanie pozwalające na zdalną kontrolę, programowania i monitorowanie z komputera.
15. Możliwość wprowadzania ustawień alarmowych i powiadamianie o błędach w trakcie procesu na ekranie urządzenia i/lub komputera sterującego.
16. Możliwość zabudowy liofilizatora do komory ze sterylnym nawiewem.
17. Możliwość manualnego ustawiania parametrów procesu.
18. Zgodność ze standardami przemysłowymi z możliwością walidacji.
19. Zasilanie elektryczne 230V-400V, 50-60 Hz.

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: **CPV: 42513100-6** |
| Warunki udziału w postępowaniu: | 1. Z udziału w postępowaniu **wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym**. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
* uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Termin płatności minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.
2. Negocjowalne warunki przedpłaty do zamówienia.
3. Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy.
4. Oferowane urządzenie i wszystkie akcesoria fabrycznie nowe.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 |
| Termin realizacji przedmiotu oferty:  | 1. Usługa dostawy przez Zamawiającego zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w okresie maksymalnie 14 tygodni od daty złożenia zamówienia. Czas realizacji poddawany ocenie w procesie wyboru oferty.
 |
| Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny: | Kryteria będą oceniane według skali **od 0 do 10 punktów**, gdzie:* 10 jest maksymalną liczbą punktów przyznawaną ofercie z najlepszą wartością danego kryterium; wartość kryterium dla oferty, dla której przyznano 10 punktów stanowi odnośnik dla pozostałych ofert,
* 0 jest przyznawane dla oferty, która w ogóle nie spełniła kryterium lub kryterium nie zostało ujęte w ofercie.
* pozostałe wartości są obliczane według wzorów w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kryterium wyboru** | **Sposób oceniania** | **Sposób przyznawania punktów** | **Waga kryterium** |
| 1 | Cena  | Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów |  | 50% |
| 2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Oferta z najdłuższym okresem świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego powyżej 24 miesięcy otrzyma 10 punktów |  | 10 % |
| 3 | Czas realizacji | Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 punktów |  | 40% |

 |
| **Suma punktów przyznanych danemu oferentowi będzie obliczana w następujący sposób**:W przypadku przyznania równej sumy punktów dla co najmniej dwóch różnych Oferentów, o wyborze oferty decyduje korzystniejsze oddziaływanie na środowisko (mniejsza energochłonność).Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty na podany w ofercie adres e-mail. |
| Oferta musi zawierać następujące elementy: | * Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
* Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni kalendarzowych od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie),
* Opis produktu(-ów) – nazwa, numer katalogowy, inne wymagania, wg. opisu przedmiotu zamówienia,
* Cenę całkowitą brutto i netto z uwzględnieniem ceny transportu,
* Warunki i termin płatności,
* Czas realizacji przedmiotu Zamówienia,
* Inne specyficzne warunki dostawy (jeśli dotyczy),
* Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
* Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
* Pisemne oświadczenie oferenta o wykonalności zamówienia zgodnie z Załącznikiem 1,
* Pisemne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika 2.
* Pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogów parametrów technicznych przedmiotu zapytania wg Załącznika 3

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. |
| Zmiana umowy: | Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:1. Uzasadnionych zmian w sposobie i zakresie wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 |
| Dodatkowe informacje: | 1. Oferent ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega **brak możliwości składania ofert na sprzęt używany**.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
4. Oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do **7 dni kalendarzowych** od dnia rozstrzygnięcia.
5. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 |
| Zapytania o przedmiot zamówienia | Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:Robert BrodzikTel: +48 661 601 005e-mail: Robert.brodzik@blirt.eu |

Załącznik 1: Oświadczenie o wykonalności przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3 Parametry techniczne urządzenia